ПРИБОР ПРОВЕРКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ППТ-З''И''
Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1.Прибор ППТ-3 "И" (далее прибор) предназначен для проверки правильности подключения трансформаторов тока и проверки коэффициента трансформации трансформаторов тока в схемах учета в трехфазных сетях на номинальное напряжение до 0,4кВ переменного тока частотой 50Гц изготавливаемых для нужд народного, хозяйства и экспорта.

1.2.Вид климатического исполнения - У2 по ГОСТ 15150.    1.3.Пример записи обозначения прибора при заказе:             "Прибор ППТ-3 "И" ТУ У 05769219.001-01", где :                 прибор ППТ-3 "И" - наименование и условное обозначение прибора, "И"  -  прибор  с  индикацией  коэффициента  трансформации проверяемого трансформатора тока,  ТУ  У  05769219.001-01 — обозначение технических условий на прибор.

1.4. Пользоваться прибором может только квалифицированный электротехнический персонал.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.
Прибор должен соответствовать требованиям ГОСТ 12434,
техническим условиям ТУ У 05769219.001-01 и комплекту
технической документации.

2.2.
Номинальное напряжение питания прибора
-220В,
номинальная частота переменного тока                   - 50Гц.

2.3.
Прибор должен работать в кратковременном или повторно -
кратковременном режимах.

Длительность включения прибора, не более: 
· на диапазоне от 10 до 30А
-3 мин.;

· на диапазоне от 30 до 50А
-1,5 мин.

2.4.
Для повторно-кратковременного режима предпочтительное
значение относительной продолжительности включения должно
быть 25-40% (время паузы между включениями - не менее 1,5 мин.).

2.5.
Требования к конструкции.

2.5.1
Степень защиты прибора 1Р40 по ГОСТ 14255.

2.5.2 Внешний вид прибора (качество защитных покрытий, чистота поверхностей деталей и др.) должны соответствовать требованиям, установленным в конструкторской документации.
2.5.3 Габаритные размеры приборов должны соответствовать указаным на рис. 1.

2.5.4 Схемы подключений прибора для проверки правильности включения счетчика и проверки коэффициента трансформации приведены на рис.2 и рис.3.

2.5.5
Масса прибора - не более 5 кг.

2.5.6. Число (количество) ступеней переключения диапазонов номинальных вторичных токов должно быть - 5, число (количество) коэффициентов трансформации прибора ППТ-3 "И" должно быть - 9.

2.5.7 Токовые зажимы прибора и зажим заземления должны допускать подключение одного медного или алюминиевого внешнего проводника сечением 2,5 мм2 , зажимы напряжения питания - 1,5мм2.

2.6.
Требования к электрическим параметрам.

2.6.1
Допустимые отклонения напряжения питания - от 0,8 до
1,1 номинального значения, указанного в п.2.2.

2.6.2
Диапазон изменения вторичного тока - от 10 до 50А.

2.6.3
Величина вторичного тока должна быть не ниже номи-
нального на любой ступени переключения.

2.6.4
Максимальная мощность не должна превышать 200ВА.

2.6.5
Сопротивление изоляции между независимыми
токоведущими цепями и металлической оболочкой прибора должно
быть, в холодном состоянии в нормальных климатических условиях
- не менее 10МОм.

2.7.
Требования по устойчивости к внешним воздействиям.
2.7.1 Прибор должен  быть предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от -40 до +40°С и относительной влажности воздуха - не более 98% при 25°С.

[image: image4.jpg]



Прибор ППТ-3 "И"                 Рис. 1. Габаритные размеры прибора.

[image: image1.jpg]160




1 - счетчик трехфазный; ТТ - трансформатор тока; Р1 - выключатель пакетный; Р2 - выключатель нагрузки; Н - нагрузка; 2 - прибор ППТ-3"И".

[image: image2.png]n nz

)2

CAYY-M673




1 - счетчик трехфазный; ТТ - трансформатор тока; Р1 - выключатель пакетный; Р2 - выключатель нагрузки; Н -нагрузка; 2 - прибор     ППТ-3 "И".

Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металлы прибора (атмосфера типа II по ГОСТ 15150).

2.8. Маркировка.

Маркировка прибора должна соответствовать требованиям ГОСТ 18620, чертежей, настоящих ТУ и содержать:

- наименование предприятие-изготовителя или его товарный
знак;



- условное обозначение типоисполнения прибора; 
· номинальное рабочее напряжение и частоту;

· значения номинальных рабочих токов;                          - обозначение выводов первичных и вторичных обмоток;

-
условное обозначение фазного и нулевого провода питания,
обозначение зажима заземления по ГОСТ 2.702;

· дату изготовления;


· надпись "Вироблено в Україні"- для экспорта.
2.8.2. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входят:

- прибор
- 1 шт.;

· провод силовой
- 2 шт.;

· провод питания       .
- 2 шт.;

· провод заземления
- 1 шт.;

· провод
-2 шт.; - чехол
-1 шт.;

· техническое описание

и инструкция по эксплуатации       - 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ                                      И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1.
Требования безопасности должны соответствовать      ГОСТ 12.2.007.6. По способу защиты человека от поражения
электрическим током приборы должны относиться к классу 1 по
ГОСТ 12.2.007.0.

4.2.
Приборы должны быть стойкими к возгоранию и
распространению пожара.

4.3.
Приборы должны быть пожаробезопасными при
эксплуатации, в том числе при выходе из строя отдельных
элементов.

4.4. Эксплуатация прибора должна производиться в режимах и условиях, установленных в ТУ, на прибор, настоящим техническим описанием, "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

4.5. Вскрытие прибора и проведение каких-либо профилак​тических работ в течение гарантийного срока не разрешается. При выходе прибора из строя, его следует отправить предприятию-изготовителю с настоящим техническим описанием, в котором, надлежащим образом оформлен раздел "Свидетельство о приёмке".

4.6. Прибор не является измерительным прибором, поэтому установка тока нагрузки должна производиться по амперметру, включенному последовательно вторичной обмотке в гнёзда прибора.

4.7. К пользованию прибором допускаются работники, имеющие не ниже ΙΙΙ группы по электробезопасности.

4.8.
Перед подключением прибора проверить исправность
зажимов типа "крокодил", состояние изоляции проводов и зажимов
прибора. При их неисправности подключать прибор к зажимам
счётчика или трансформатора запрещается.

4.9.
После подключения прибора в схему учёта его перемещение
не допускается.

4.10.
Рекомендуется один раз в три года проверять
сопротивление изоляции между первичной и вторичной обмотками
прибора и обмотками и корпусом.

Результаты испытаний необходимо оформлять протоколом, который должен храниться в документации  на прибор.

4.11. Хранить прибор необходимо в чехле при температуре от -10 до + 40°С и относительной влажности не более 80% при температуре 25°С при отсутствии в воздухе щелочных и кислотных примесей, разрушающих материалы и изоляцию.

5. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
5.1.
Внешний вид прибора ППТ-3"И", расположение элементов
для подключения и работы прибора изображены на рисунке 4.      На боковой (торцевой) поверхности прибора расположены:

1
- клеммы Л1, Л2, которые служат для подключения к клеммам первичной обмотки трансформаторов тока;

2
- клеммы И2 для подключения к клеммам вторичной обмотки трансформаторов тока;

3
клеммы "Фаза" и "Ноль" - служат для подключения прибора к источнику питания при проверке ТТ при полном снятии напряжения с цепей учета;

4
- клемма "Земля" - для подключения прибора к заземляющему контуру;

На лицевой (верхней) поверхности прибора расположены:

5
- индикатор "Сеть" - указывает на наличие напряжения питания;

6 - индикатор "Нагрузка" - указывает на наличие напряжения на клеммах Л1, Л2;

7 - переключатель для переключения диапазонов тока от 10 до 50А;

8, 9 - предохранители;

10 - кнопка "Нагрузка" - для включения подачи напряжения на клеммы Л1, Л2;

11 - индикаторы, указывающие на коэффициент трансформации контролируемого трансформатора тока;

5.2.
Внешний вид прибора ППТ-3 "И", расположение элементов
для подключения и работы прибора изображены на рисунке 4.

1 [image: image3.png]CAYY- U673




- клеммы Л1, Л2.

2 - клеммы И2.

3 - клеммы "Фаза" и "Ноль''.

4 - клемма "Земля".

5 - индикатор "Сеть".

6 - индикатор "Нагрузка".

7
- переключатель.  8,9 - предохранители.

10 - кнопка "Нагрузка".

11 - индикаторы коэффициентов трансформации.

12 - ручка для переноски прибора.

6. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ  И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Подготовка прибора к работе.

6.1.1. Откинуть крышку чехла, извлечь из специального кармана комплект проводов и подсоединить:

- провода с силовыми зажимами типа "Аллигатор"- к клеммам Л1 и Л2 поз.1 на корпусе прибора;

-
заземляющий проводник - к клемме "Земля", поз.4, на корпусе прибора, а винтовой зажим заземляющего проводника -                к заземляющему контуру.

Прибор готов к работе.

6 2 Проверка правильности включения трансформаторов тока.

6.2.1.
Проверка трансформаторов тока без снятия напряжения с цепей учёта проводится следующим образом:

-
отключить рабочую нагрузку;   

· переключателем на лицевой панели прибора поз.7 установить величину тока на который рассчитан трансформатор, или близкую к ней (для трансформаторов тока 75/5 и выше - 50А);
· подать "Ноль" на клемму с соответствующим обозначением поз.3 питающим проводом или ответвлением заземляющего провода (пара клемм с надписью "Фаза" - "Ноль");

-
наложить силовые зажимы типа "Аллигатор":
идущий от клеммы Л1 - на вход, идущий от клеммы Л2 - на выход шинки первичной обмотки трансформатора тока;

· нажать кнопку "Нагрузка" поз. 10, при этом на лицевой панели должны загореться лампочки "Нагрузка" и "Сеть" поз.5 и 6;

· наблюдать за направлением вращения диска счётчика. Если диск вращается слева направо - трансформатор тока подключен правильно; если диск вращается в противоположном направлении - трансформатор тока подключен неправильно.

6.2.2.
Проверку правильности включения трансформаторов тока допускается производить без отключения рабочей нагрузки. При этом все действия по подключению и работе с прибором будут соответствовать п.6.2.1.

Наблюдать за направлением вращения диска счётчика. Если вращение диска счётчика будет ускоряться - трансформатор подключен правильно, если замедляться (остановится, или будет вращаться в обратную сторону ) - неправильно.

6.2.3. Проверка правильности включения трансформаторов тока с полным снятием напряжениях цепей учёта.

Внимание! Работать с приборами без их заземления (п.6.1) категорически запрещается.
Порядок проверки следующий:

· отключить рабочую нагрузку;

· снять напряжение с цепей учёта;

· наложить силовые зажимы типа "Аллигатор":

идущий от клеммы Л1 - на вход, идущий от клеммы Л2 - на выход шинки первичной обмотки трансформатора тока;

-
переключатель поз.7 установить аналогично п.6.2.1.

-
с помощью питающих проводов подать напряжение на прибор от постороннего источника или с верхних клемм отключающего устройства к клеммам поз.3 - фазу - к клемме с обозначением "Ф", "Фаза", ноль - к клемме с обозначением "0", "Ноль".

На приборе должна загореться лампочка "Сеть" поз.5.               -  нажатием   кнопки   "Нагрузка"   поз.   10  подать питание  на трансформатор тока. При этом должна загореться лампочка "Нагрузка" поз.6;

-
правильность включения трансформатора тока определяется аналогично пункту 6.2.1.

6.3. Определение коэффициентов трансформации трансформа- торов тока.

6.3.1.
ВНИМАНИЕ! Работы производить только с полным
снятием напряжения с цепей учёта.
6.3.2.
Порядок проверки коэффициента трансформации ТТ
следующий:

-
заземлить прибор согласно п. 6.1.;

-
подключить провода с силовыми зажимами типа "Аллигатор" к клеммам Л1 и Л2 поз.1 на корпусе прибора;

-
подключить провода с малыми зажимами типа "Аллигатор" к клеммам И2 поз.2 на корпусе прибора;

-
наложить силовые зажимы типа "Аллигатор":

идущий от клемм Л1 - на вход, идущий от клемм Л2 - на выход шинки первичной обмотки трансформатора тока;

-
с помощью проводов от клемм И2 поз.2 подключить прибор ко вторичной обмотке трансформатора тока;

-
с помощью питающих проводов подать напряжение от постороннего источника или с верхних клемм отключающего устройства к клеммам поз.3;
· фазу и ноль к клеммам с соответствующим обозначением;

· переключатель диапазонов тока поз.7, устанавливается в позицию 20А;

-
нажать кнопку "Нагрузка" поз 10;

- загорится лампочка из ряда индикаторов поз. 11 с маркировкой, соответствующей коэффициент) трансформации контролируемого трансформатора тока(15/5 - 200/5).
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие приборов требованиям ТУ У 05769219.002-01 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
7.2 Гарантийный срок эксплуатации 2,5 года в пределах гарантийного срока хранения со дня ввода прибора в эксплуатацию.
7.3
Гарантийный срок хранения 3.5 года с даты изготовления прибора.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор ППТ-3 "И" (ненужное зачеркнуть) соответствует           ТУ У 05769219.002- 01 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК
Дата выпуска

"___"
20__ г.

9. Адрес предприятия-изготовителя:

24400 г. Бершадь Винницкой области                            ул. Красноармейская,165                                       ПАО "БЕРШАДСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"             Тел./факс - 2-42-26 Телефоны- 2-11-93, 2-23-01.

Рис.2. Схема подключения прибора для проверки правильности


включения счетчика.





Рис.3. Схема-подключения прибора для проверки коэффициента


трансформации.





Рис.4. Прибор проверки трансформатора тока ППТ-3"И"









